可视穿刺系统（硬性电子膀胱肾盂镜）

论证参数要求

一、膀胱肾盂镜（2条）

1、内窥镜工作长度：≥220mm

2、镜管最大尺寸：≤10.8Fr

3、器械通道最小宽度：≥6Fr

4、视场角：≥130°

5、视向角：0°

6、图像输出像素：≥16万像素

二、膀胱肾盂镜（2条）

1、工作长度：≥225mm

- 2、镜嘴尺寸≤3.6/8.1Fr，

- 3、镜管最大尺寸10.8Fr

- 4、器械通道最小宽度：≥6Fr

- 5、视场角： ≥130°

- 6、视向角 ： 0°

- 7、图像输出像素：16万像素

- 8、镜管材质：医用不锈钢316L

- 9、输出接口：航空接头

- 10、手柄位置设有与半握拳手势配合的不规则曲面，握持舒适

- 11、手柄采用高分子材料，通过生物相容性测试

- 12、灌注通道设置在手柄左右两侧的中心位置，满足左右手使用需求且握持舒适，灵活装拆

- 13、操作部内置光源，照明采用光纤导光,避免镜嘴入水导致照明失效

- 14、防进液等级：≥IPX7

- 15、可使用环氧乙烷或低温等离子进行消毒，缩短消毒时间，增加使用周转率

二、电子内窥镜图像处理器（2套）

1．快速手动调节画面白平衡

2．可使用按键快捷调节画面放大和缩小，范围：1X、1.5X、2X

3手动多级调节灯光的强度，范围：0％、25％、50％、75％、100％

4．输出接口：DVIx1、HDMIx1，可实现同时高清视频输出

5．正常使用中，噪音不超过70dB（A）

6．输出分辨率：≥1280x720（50Hz）

7．录像时间和存储设备的剩余容量可在显示屏上实时动态查看